TGV PSL Inspector

v4.0

사용 설명서  /  User Manual

| 문서명 | TGV PSL Inspector 사용 설명서 |
| --- | --- |
| 버전 | v4.0 |
| 대상 | 현장 검사 작업자 |
| 제작 | SEIL TECHNO CORP. |
| 작성일 | 2026 |

# 1.  프로그램 개요

TGV PSL Inspector는 반도체 웨이퍼의 TGV(Through Glass Via) 홀이 형성된 기판 표면에 존재하는 PSL 파티클(오염 입자)을 현미경 이미지에서 자동으로 검출하고 계수하는 머신 비전 검사 소프트웨어입니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로그램명 | TGV PSL Inspector v4.0 |
| 운영체제 | Windows 10 / 11 (64비트) |
| 지원 배율 | x50 / x100 / x200 / x500 / x1000 |
| 설정 저장 | AppData\Roaming\TGV_PSL_Inspector\settings.json |

# 2.  화면 구성

프로그램 화면은 크게 4개 영역으로 구성됩니다.

| 영역 | 위치 | 기능 |
| --- | --- | --- |
| 툴바 | 최상단 | 폴더 로드, Setting Manager 버튼 및 상태 표시 |
| 파일 목록 | 좌측 | 배율별로 분류된 이미지 파일 탐색 |
| 이미지 패널 | 중앙 | ① 원본 ② 이진화 프리뷰 ③ 검출 결과 |
| 컨트롤 패널 | 하단 | 배율 선택, 전처리 파라미터, 결과 테이블 |

※  이미지 패널 ②③의 상단에는 '저장' 및 '확대' 버튼이 있어 해당 이미지를 별도 파일로 저장하거나 확대 창으로 볼 수 있습니다.

# 3.  최초 설정 — Setting Manager

프로그램을 처음 사용하기 전에 반드시 배율별 Calibration을 완료해야 합니다. Calibration 데이터는 프로그램을 재설치해도 유지됩니다.

## 3-1.  Calibration 절차

- 툴바의 [Setting Manager] 버튼 클릭

- 상단 배율 탭에서 Calibration할 배율 선택 (예: x50)

- [이미지 불러오기] 클릭 → 해당 배율로 촬영한 스케일 눈금 이미지 선택

- 이미지에서 두 점을 클릭하여 기준 거리 지정

- '두 점 사이 실제 거리' 입력 (값과 단위 선택: mm 또는 μm)

- [Calibration 완료] 클릭 → px/mm 자동 계산 및 저장

- 나머지 배율도 동일하게 반복

※  Calibration이 완료된 배율은 버튼이 초록색으로 표시됩니다.

## 3-2.  배율별 레시피 저장

Calibration 완료 후, 검사 이미지를 불러와 파라미터를 최적으로 조정한 뒤 Setting Manager를 열어 [레시피 저장] 버튼을 클릭하면 해당 배율의 모든 설정값이 저장됩니다.

# 4.  일상 검사 절차

| 단계 | 작업 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| ① | 폴더 로드 | 툴바 [폴더 로드] → 검사 이미지가 있는 폴더 선택 |
| ② | 배율 선택 | 좌측 하단 배율 버튼 클릭 (x50 / x100 등) |
| ③ | 파일 선택 | 파일 목록에서 이미지 클릭 → 자동 분석 |
| ④ | 결과 확인 | ③ 검출 결과 패널 및 우측 결과 테이블 확인 |
| ⑤ | 저장 | Excel 저장 또는 이미지 저장 버튼 클릭 |
| ⑥ | 일괄 처리 | [폴더 일괄 검사] 클릭 → 전체 이미지 자동 검사 후 Excel 보고서 생성 |

※  파일명에 배율 정보(예: 세정전_x50_1.jpg)가 포함된 경우 배율별로 자동 분류됩니다.

# 5.  파라미터 설명

## 5-1.  배율별 레시피 (좌측 하단)

| 파라미터 | 설명 |
| --- | --- |
| 배율 선택 | x50 ~ x1000 중 현재 촬영 배율 선택. 선택 즉시 Calibration 데이터 및 레시피가 자동 적용됩니다. |
| 목표 파티클 크기 (μm) | 검출할 파티클의 최소 크기. Calibration 완료 후 자동으로 최소 면적(px²)을 계산하여 그 이하 점은 노이즈로 제거합니다. 기본값: 1.5 μm |

## 5-2.  전처리 파라미터 (중앙 하단)

| 파라미터 | 설명 |
| --- | --- |
| 밝기 | 이미지 전체 밝기를 보정합니다. 기본값 0 (변경 없음) |
| 대비 | 이미지 명암비를 조정합니다. 기본값 1.0 (변경 없음) |
| 블러 | 가우시안 블러로 노이즈를 제거합니다. 기본값 0 (미적용) |
| 파티클 검출 임계값 | 이 값보다 어두운 픽셀을 파티클로 검출합니다. 낮을수록 엄격(검은 점만 검출), 높을수록 민감(회색 점까지 검출). 권장 범위: 120~150 |
| 최소 검출 크기 표시 | 임계값 옆에 현재 설정 기준 최소 검출 크기가 실시간으로 표시됩니다. (Calibration 완료 시) |
| 홀 최소 면적 (px²) | TGV 홀로 판단하는 최소 면적. 이 값 이상이고 원형도 조건도 만족하면 홀로 간주하여 검출에서 제외합니다. 기본값: 500 px² |
| 홀 원형도 | 0(불규칙) ~ 1(완전한 원). 홀 판별 기준. 기본값: 0.7 |

## 5-3.  검사 범위 & 결과 (우측 하단)

| 항목 | 설명 |
| --- | --- |
| 가장자리 여백 (px) | 이미지 상·하·좌·우 테두리에서 제외할 픽셀 수. 0이면 이미지 전체를 검사합니다. 이미지 가장자리에 노이즈가 많을 때 설정합니다. |
| 검출 결과 테이블 | 검출된 파티클의 번호, X/Y 좌표(mm), 개수가 표시됩니다. 항목 클릭 시 해당 파티클이 이미지에 하이라이트됩니다. |
| Excel 저장 | 현재 이미지의 검출 결과를 Excel 파일로 저장합니다. |
| 폴더 일괄 검사 | 현재 설정으로 폴더 내 모든 이미지를 자동 검사하고 종합 Excel 보고서를 생성합니다. |

# 6.  검출 알고리즘 설명

## 6-1.  전처리 파이프라인

이미지가 로드되면 아래 순서로 자동 처리됩니다.

| 순서 | 처리 단계 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 그레이스케일 변환 | 컬러 이미지를 흑백(0~255 밝기)으로 변환합니다. |
| 2 | 밝기/대비 보정 | 설정된 값으로 전체 이미지 밝기와 명암비를 조정합니다. |
| 3 | 블러 처리 | 가우시안 블러로 미세 노이즈를 제거합니다. |
| 4 | 이진화 | 임계값보다 어두운 픽셀 = 흰색(파티클), 밝은 픽셀 = 검정(배경)으로 변환합니다. (② 이진화 프리뷰에서 확인 가능) |
| 5 | 여백 마스크 | 설정된 가장자리 여백 영역을 검사에서 제외합니다. |

## 6-2.  파티클 검출 로직

이진화된 이미지에서 흰색 덩어리(윤곽선)를 찾아 아래 기준으로 분류합니다.

| 분류 | 기준 | 처리 |
| --- | --- | --- |
| 노이즈 | 면적 < 목표 파티클 최소 면적 | 무시 (제외) |
| TGV 홀 | 면적 ≥ 홀 최소 면적 AND 원형도 ≥ 홀 원형도 | 파란색 윤곽선으로 표시 후 제외 |
| 파티클 | 위 두 조건에 해당하지 않는 것 | 초록색 윤곽선으로 표시 및 카운트 |

※  파티클 좌표는 Calibration 데이터를 바탕으로 픽셀(px) 에서 밀리미터(mm) 단위로 자동 변환됩니다.

## 6-3.  이진화 임계값 선택 가이드

| 임계값 범위 | 검출 경향 | 적용 상황 |
| --- | --- | --- |
| 50 ~ 100 | 엄격 (검은 점만) | 파티클이 매우 어둡고 뚜렷할 때 |
| 100 ~ 130 | 보통 | 일반적인 검사 조건 |
| 130 ~ 150 | 민감 (회색 점 포함) | 희미한 파티클도 검출이 필요할 때 (권장 기본값: 140) |
| 150 이상 | 과민감 | 배경 얼룩도 검출될 수 있어 주의 필요 |

# 7.  이미지 패널 조작

| 조작 | 기능 |
| --- | --- |
| ③ 검출 결과 패널 클릭 | 클릭한 위치에서 가장 가까운 파티클을 하이라이트합니다. |
| 결과 테이블 항목 클릭 | 해당 파티클을 이미지에서 하이라이트합니다. |
| [확대] 버튼 | 별도 창에서 이미지를 확대/축소하여 상세 확인합니다. (50%~400%, 마우스 휠 지원) |
| [저장] 버튼 | 현재 패널의 이미지를 PNG/JPG/BMP/TIF 형식으로 저장합니다. |
| 우클릭 | 클립보드에 이미지 복사 (Ctrl+V로 붙여넣기 가능) |

# 8.  주의사항 및 FAQ

## Q1. 파티클이 너무 많이 또는 너무 적게 검출됩니다.

임계값을 조정하세요. 임계값을 높이면 더 많이, 낮추면 더 적게 검출됩니다. ② 이진화 프리뷰를 보면서 파티클이 흰색 점으로 명확히 보이는지 확인합니다.

## Q2. TGV 홀이 파티클로 잡힙니다.

홀 최소 면적 또는 홀 원형도 값을 조정하세요. 홀의 실제 크기(px²)를 확인하여 최소 면적을 그보다 작게 설정합니다.

## Q3. 배율 버튼을 눌러도 적용이 안 됩니다.

Setting Manager에서 해당 배율의 Calibration이 완료되어 있는지 확인하세요. 배율 버튼이 초록색이면 완료, 회색이면 미완료 상태입니다.

## Q4. 설정 초기화가 필요합니다.

아래 경로의 파일을 삭제하면 모든 설정이 초기화됩니다.

※  C:\Users\사용자명\AppData\Roaming\TGV_PSL_Inspector\settings.json

# 9.  버전 이력

| 버전 | 변경 내용 |
| --- | --- |
| v4.0 | Setting Manager 및 배율별 Calibration 시스템 도입 / 이진화 알고리즘 개선 (Manual 임계값 + 홀 자동 제외) / 목표 파티클 크기 기반 최소 면적 필터 / 다크테마 UI 전면 개편 / 이미지 확대 및 저장 기능 추가 |

© 2026  SEIL TECHNO CORP.  All rights reserved.